***Załącznik nr 7 do SIWZ***

*(Załącznik nr 1 do umowy)*

**Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego**

**„Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska mikroskopów stereoskopowych i badawczych z wyposażeniem do dokumentacji badań”**

**Część I – „Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska mikroskopów stereoskopowych z wyposażeniem do dokumentacji badań”**

***Zamawiający nie dopuszcza powielania/kopiowania treści wymagań Zamawiającego określonych dla urządzeń do kolumny „Oferowane parametry” „Tabeli zgodności”, np. gdy opis parametrów w SIWZ wskazuje na dopuszczony przedział wartości czy parametrów, Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie konkretny oferowany parametr jaki posiada oferowane urządzenie. W rubryce „Oferowane parametry” należy podać rzeczywiste oraz******skonkretyzowane******parametry oferowanych przez Wykonawcę urządzeń.***

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska mikroskopów stereoskopowych z wyposażeniem do dokumentacji badań wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem.

Mikroskop z produkcji seryjnej, fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2017 powinien składać się z:

* mikroskopuwraz z kamerą,
* oprogramowania do akwizycji i analizy obrazu,
* stacji roboczej do zbierania danych.

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w aparaturę niezbędną do realizacji badań i pomiarów, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, o wymaganym poziomie jakości danych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. mikroskopów stereoskopowych z wyposażeniem do dokumentacji badań. Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalację urządzeń w wyznaczonych miejscach na terenie Polski, materiały eksploatacyjne, prezentację działania, szkolenia w zakresie obsługi.

Zamówienie będzie realizowane dla odbiorców końcowych – 4 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i wyznaczonych przez nich Delegatur.

Zadaniem Wykonawcy Zamówienia będzie dostarczenie na koszt własny i instalacja urządzeń we wskazanych, wg załącznika nr 5 do SIWZ, miejscach. Wykonawca Zamówienia musi uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz zademonstrować, występującym   
w imieniu Zamawiającego odbiorcom końcowym, pełną sprawność dostarczonych urządzeń.

Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu instalacji, uruchomieniu urządzeń, zademonstrowaniu prawidłowej pracy oraz przeprowadzeniu szkolenia. Prace instalacyjne nie obejmują doprowadzenia zasilania i innych prac przygotowujących infrastrukturę, które zapewnią odbiorcy końcowi – Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i wyznaczone przez nie Delegatury.

Wraz z dostawą dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta   
w ilościach zapewniających poprawną pracę urządzeń w okresie 24 miesięcy oraz dodatkowo wymienione w tabeli nr 2.

**Typ …………….**

**Producent …………….**

**Rok produkcji …………….**

**Ilość**  6 szt. urządzeń

**Tabela 1. Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Wymagania minimalne** | | **Oferowane parametry** | |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca Zamówienia przekaże Zamawiającemu dla każdego dostarczonego urządzenia następującą dokumentację:  - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie \*.pdf, lub \*.doc.  - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przez odbiorcę końcowego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. Do karty gwarancyjnej dołączone szczegółowe zestawienie czynności serwisowych zalecanych przez producenta urządzenia. | |  | |
| Aplikacja | Wykonawca Zamówienia wraz z urządzeniem dostarczy aplikację niezbędną do obsługi kamery mikroskopu i programu do analizy obrazu zgodnie z zastosowaniem oferowanego urządzenia - w formie elektronicznej oraz dokumentację aplikacji zawierającą instrukcję obsługi i opis funkcjonalności w formie papierowej wraz z płytą CD/DVD. | |  | |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa urządzeń wraz z wniesieniem, montażem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy odbędzie się **w terminie do 31.10.2017 r.** do odbiorców końcowych wg załącznika nr 5 do SIWZ, skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego (WIOŚ i wyznaczone przez nich Delegatury).  Testowanie i demonstracja poprawności pracy urządzenia wraz z aplikacją będą częścią szkolenia instalacyjnego.  Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę Zamówienia  i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska.  Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu i uruchomienia urządzenia tak aby było gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów. | |  | |
| Szkolenie instalacyjne i jego zakres | Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zamówienia po uruchomieniu urządzenia w miejscu wyznaczonym przez odbiorcę końcowego (wymiar nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych) dla przynajmniej 2 pracowników każdego odbiorcy końcowego – Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska lub ich Delegatur. Szkolenie będzie zawierać przynajmniej: podstawową obsługę zestawu i programu sterującego układem, podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi i użytkowania układu, przygotowanie do pracy układu, konfigurację parametrów pracy układu, konserwację układu, inne zalecenia producenta |  | | |
| Szkolenia aplikacyjne | Wykonawca Zamówienia przeprowadzi na własny koszt jednodniowe szkolenie aplikacyjne dla odbiorców końcowych – pracowników WIOŚ lub ich Delegatur,  w zakresie eksploatacji i wykorzystania mikroskopu oraz przekazanych aplikacji do obsługi mikroskopu i kamery (wymiar nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych przeprowadzone **w terminie do 3 miesięcy** od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  Szkolenie dla pracowników każdego odbiorcy końcowego użytkujących mikroskop odbędzie się w siedzibach odbiorców końcowych na koszt Wykonawcy Zamówienia w terminie uzgodnionym między odbiorcą końcowym a Wykonawcą Zamówienia.  Zakres szkolenia będzie obejmować omówienie pojawiających się problemów przy obsłudze dostarczonego zestawu, przedstawienie funkcji otrzymanego oprogramowania, zasad obsługi i konserwacji, zakres tematyczny powinien obejmować potrzeby odbiorcy końcowego z zastosowaniem oferowanego urządzenia.  Wykonawca Zamówienia zobowiązuje się do opracowania i przygotowania materiałów szkoleniowych przy czym Wykonawca Zamówienia umieści informacje o źródłach finansowania tj. oznaczenia (logo) i nazwy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Unii Europejskiej zgodnie z następującymi dokumentami: *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności* oraz *Karta wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,* znajdującymi się na stronie: <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/>  Szkolenie będzie potwierdzone zaświadczeniem,  z wyszczególnieniem uczestników szkolenia oraz certyfikatem ukończenia szkolenia. | | |  |
| Gwarancja | Wykonawca Zamówienia udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przez odbiorcę końcowego, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta.   * Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca Zamówienia (robocizna i części zamienne).   - Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania.  - Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca Zamówienia poświadcza w karcie gwarancyjnej.  Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta.  - Zamawiający wymaga aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym.  - Wykonawca Zamówienia zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny.  - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych  we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ  - Przywrócenie zdolności do pracy urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Wykonawca Zamówienia zapewni urządzenie zastępcze.  - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie  z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy Zamówienia.  - Przez okres gwarancji Wykonawca Zamówienia zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych lub drogą elektroniczną konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. | | |  |

**Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń**

| **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop | * Producent: * Nazwa i typ oferowanego urządzenia: * Urządzenie fabrycznie nowe z produkcji seryjnej, z roku nie wcześniej niż 2017 * Zasilanie: 230 V / 50 Hz. |  |
| Kamera posiadająca połączenie przewodowe z komputerem umożliwiające przesyłanie danych do stacji roboczej. |  |
| Korpus mikroskopu | * korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu * układ optyczny, tory równoległe, obraz rzeczywisty, prosty nie odwrócony * zakres zoom co najmniej 18,0:1 * ustawianie powiększenia silnikami krokowymi niezależnie dla każdego kanału obserwacji przy pomocy jednostki sterującej funkcją zoom lub za pomocą wyskalowanego pokrętła z mechanizmem zatrzaskowym i opcją płynnej zmiany powiększeń * możliwość rozbudowy o dotykowy ciekłokrystaliczny panel sterujący powiększeniem, ostrością, oświetleniem, umożliwiający podłączenie mikroskopu do komputera * zintegrowana podwójna przysłona irysowa * możliwość rozbudowy o epifluorescencję z miejscem na co najmniej 5 filtrów FL, z możliwością zastosowania oświetlacza fluorescencyjnego 100 W automatycznie ustawiającego palnik rtęciowy * rozdzielczość z typowym obiektywem Plan Apo - co najmniej 1000L/mm |  |
| Tubus | * stały kąt nachylenia okularów mieszczący się w zakresie min. 20 max 30 stopni * regulacja rozstawu źrenic minimum 55... 75 mm * port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego * komplet łączników do podłączenia kamery * podział światła okular / port kamery 100:0 / 0:100%, z możliwością podglądu obrazu przez jeden okular |  |
| Okular | Powiększenie 10x  Pole widzenia min. 22 mm  Regulacja dioptryjna +/- 5 dioptrii w obu okularach |  |
| Statyw z kolumną | * Płaska podstawa do światła odbitego i przechodzącego z kolumną o wysokości min. 420mm. Oś obiektywu min. 150 mm od kolumny. Zintegrowany z podstawą oświetlacz LED do światła przechodzącego, systemu oświetlenia skośnego (reliefowego) i ciemnego pola,. Oświetlacz z płynną regulacją natężenia bez zmiany temperatury barwowej. * Lub podstawa płaska z systemem do światła przechodzącego i możliwością obserwacji w ciemnym polu, oświetleniu skośnym i jasnym polu. Zamontowany system powinien umożliwić swobodne przesuwanie szalek o średnicy co najmniej 90mm i pozwalać na obserwację obiektów przy krawędziach szalki.Średnica stolika minimum 180mm. * Układ ogniskowy poprzez śrubę makro/mikro lub z zastosowaniem zautomatyzowanej kolumny przy pomocy odpowiedniego sterownika. |  |
| Obiektyw | * obiektyw Plan Apochromatyczny(bez dystorsji, baryłkowatości, aberacji chromatycznej) * powiększenie co najmniej 0,5x * pole widzenia co najmniej 44 … 2 mm * odległość robocza 71 mm lub większa * zakres powiększeń co najmniej 4,7x ... 70x z okularami 10x bez zmiany jakichkolwiek elementów optycznych * możliwość rozbudowy o dodatkowe obiektywy: 1,5x, 1,0x tej samej klasy |  |
| Oświetlacz światła odbitego | 1) Źródło zimnego światła LED dające strumień światła min. 400lm przy średnicy wyjściowej 9mm, z regulacją jasności  • podwójny samonośny światłowód światła odbitego typu „gęsia szyja” o długości minimum 600mm  • możliwość mocowania światłowodów zarówno do podstawy jak i głowicy mikroskopu  • soczewki nasadkowe fokusujace na końcówki światłowodów  2) Oświetlacz pierścieniowy diodowy LED  • płynna regulacja natężenia bez zmiany temperatury barwowej  • oświetlenie segmentowe: cały pierścień, połowa (oświetlenie boczne), dwa segmenty, oświetlenie segmentowe można wprawić w ruch z regulacją prędkości przełączania segmentów |  |
| Kamera | * Przetwornik: **CMOS** 1/2,5" * Rozdzielczość co najmniej: 2560 (H) x 1920 (V) = 5 Mega-pikseli. * Digitalizacja: 3x8 bitów /piksel. * Czas integracji min.: od 100 μs do 2 s. * Interface: USB 3.0 * Mocowanie do mikroskopu gwint typ C, z adapterem optycznym dostosowanym do matrycy przetwornika w zakresie 0,5-0,65   **Dopuszcza się kamerę o przetworniku 1/1,8” o wyższych pozostałych parametrach (rozdzielczość 5,9 mln pikseli, Czas ekspozycji 100µs do 30 sek. Czułość ISO od 50 do 3200 ,Szybkość transmisji obrazów min. 15 fps (2880x2048), Interface danych USB 3.0).**  Kamera powinna być dobrana do parametrów mikroskopu i pozwalać na rejestracje obrazu we wszystkich technikach w jakie wyposażono mikroskop. Wykonywane zdjęcia powinny być wolne od deformacji i utraty jakości obrazu w całym kadrze oraz winietowania. |  |
| Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu współpracujące z ww. kamerą w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny wraz z licencją bezterminową powinno umożliwić:   * Wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera * Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania * Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli * Zmiany parametrów obrazu: kontrastu, jasności, nasycenia, balansu kolorów RGB z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie, * Obróbkę graficzną zdjęć * Zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe * Pomiary odległości (poziome, pionowe i w dowolnie określanych kierunkach), kątów, pól powierzchni, obwodów itp. w jednostkach metrycznych * Przenoszenie uzyskanych danych do arkuszy kalkulacyjnych, generowanie raportów PDF. * Nanoszenie na zdjęcia adnotacji, strzałek, opisów, skal * Zapis wraz z obrazem ustawień kamery oraz kalibracji * Zapis sekwencji filmowych * Zapis zdjęć minimum w formatach jpg, bmp, tiff , format natywny (wszystkie zapewnione) * Składanie obrazów w osiach X, Y z pojedynczych zdjęć przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych * Składanie obrazów mikroskopowych pobranych w osi Z w obraz o rozszerzonej głębi ostrości * Język oprogramowania: angielski |  |
| Wyposażenie dodatkowe | * Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłony na okulary oraz źródło światła) * Zestaw narzędzi * Wzorzec kalibracyjny wraz ze świadectwem wzorcowania spełniającym wymagania PCA * Muszle oczne pozwalające na pracę z mikroskopem przez osoby noszące okulary * Zestaw kabli niezbędnych do podłączenia całego zestawu * Listwy przeciwprzepięciowe w ilość pozwalającej na podłączenie całego zestawu |  |
| **Komputer do zestawu** **mikroskopu z kamerą i zbierania danych** | | |
| **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane paramtry** |
| **Typ komputera** | Stacjonarny |  |
| **Zastosowanie** | Komputer obsługujący oprogramowanie kamery mikroskopu i programu do analizy danych oraz kompatybilny z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym opisanym w SIWZ. Komputer musi być optymalnie dobrany do wymagań zainstalowanych aplikacji i nie może powodować spadku ich wydajności. |  |
| **Procesor** | Procesor klasy x 64, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest co najmniej 6.000 punktów wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie <http://cpubenchmark.net/cpu_list.php> (aktualny wynik z 2017 r. - z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu – wydruk w załączeniu). Należy podać wynik testu oraz podać nazwę procesora.  Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zaoferowane komponenty komputera nie będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SIWZ. |  |
| **Płyta główna** | * min. 4 złącza SATA * min. 2 złącza pamięci SDRAM- DDR3, * złącza USB 2.0 lub wyższe w ilości co najmniej 4 szt. * złącza USB 3.0 w ilości co najmniej 4 szt. * złącze PCI – co najmniej 1 * złącza PCI-E 1x – co najmniej 1 * złącza PCI-E 16x – co najmniej 1 * inne złącza niezbędne do podłączenia kamery mikroskopu do komputera oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład zestawu. |  |
| **Pamięć RAM** | * minimum 8 GB DDR3 |  |
| **Dysk twardy** | * co najmniej 2 Tb , SATA 3 |  |
| **Napęd optyczny** | * nagrywarka DVD+/-RW DualLayer * złącze SATA |  |
| **Karta grafiki** | * autonomiczna, min. 1 GB, umożliwiająca pracę na monitorze w rozdzielczości Full HD oraz gwarantująca optymalną pracę aplikacji do obsługi kamery mikroskopu. |  |
| **Karta dźwiękowa** | * zintegrowana z płytą główną |  |
| **Karta sieciowa** | * 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną |  |
| **Obudowa** | * stojąca, nie większa niż midi/mini-tower wyposażona w: * panel przedni/górny wyposażony w minimum 2xUSB 3.0 * obudowa komputer nie zabezpieczona plombami |  |
| **Zasilacz** | ~~-~~  o mocy wystarczającej do zasilenia zestawu przy maksymalnym obciążeniu lub wyższym |  |
| **Klawiatura** | * standardowa, pełnowymiarowa (układ QWERTY),USB |  |
| **Mysz** | - optyczna USB   * minimum 2 przyciski i rolka |  |
| **System operacyjny** | System operacyjny w wersji polskiej – bezterminowa licencja na system operacyjny min. Microsoft Windows 7 Prof. PL 64 bit lub równoważny **spełniający następujące kryteria:**   * + system operacyjny nie pogorszy funkcjonalności  i współpracy z systemami Windows u odbiorców końcowych,   + umożliwiać współpracę z oprogramowaniem mikroskopu oraz oprogramowaniem biurowym,   + możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu   + publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa   + praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa,   + automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączenie się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB).   + zapewniający pełną zgodność obsługi aplikacji Win32.   Wykonawca, który zaoferuje system operacyjny równoważny musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:   * oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków systemu operacyjnego równoważnego, * pełne postanowienia licencji systemu operacyjnego równoważnego, * wykaz pełnej funkcjonalności systemu operacyjnego równoważnego, * pełne warunki, zakres i zasady świadczenia gwarancji producenta dla systemu operacyjnego równoważnego,   W przypadku gdy zaoferowany system operacyjny równoważny, nie będzie właściwie działać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u odbiorów końcowych lub spowoduje zakłócenia  w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u odbiorów końcowych, Wykonawca pokryje koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo programowej odbiorów końcowych oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo- programowego odbiorów końcowych również po odinstalowaniu systemu operacyjnego.  System operacyjny fabrycznie preinstalowany przez producenta oferowanego komputera. |  |
| **Oprogramowanie biurowe** | Oprogramowanie biurowe w wersji polskiej z licencją bezterminową umożliwiające uruchomienie na ww. komputerze: min. MS Office 2016 Professional lub równoważne **spełniające następujące kryteria:**   * + - tworzenie i edycja tekstu, tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie i edycja prezentacji,     - klient poczty współpracujący w pełnym zakresie funkcjonalności z MS Exchange 2007 (e-mail, zadania, kalendarze),     - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie,     - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów  w sieci z automatycznym, powiadomieniem o zmianach w dokumentach,     - w systemach pocztowych – możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji,     - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,     - współpraca z systemem Ms Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników,     - wsparcie dla formatu xml w podstawowych aplikacjach,     - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji  i formatowania dokumentów lub ich fragmentów,     - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi,     - automatyczne wypisywanie hiperłącz,     - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z internetu w arkuszach kalkulacyjnych,     - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,     - możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem cryptoapi,     - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu,     - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych  w dokumentach w formatach: .doc, .docx, xls, .xlsx, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2010,     - bezproblemowa praca z plikami .accdb oraz .mdb, bez konieczności konwersji lub działań zewnętrznych programów.   Wykonawca, który zaoferuje oprogramowanie biurowe równoważne musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:   * oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków oprogramowania biurowego równoważnego, * pełne postanowienia licencji oprogramowania biurowego równoważnego, * wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania biurowego równoważnego, * pełne warunki, zakres i zasady świadczenia gwarancji producenta dla oprogramowania równoważnego.   W przypadku gdy zaoferowane oprogramowanie biurowe równoważne nie będzie właściwie działać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u odbiorów końcowych lub spowoduje zakłócenia  w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u odbiorów końcowych, Wykonawca pokryje koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo programowej odbiorów końcowych oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo- programowego odbiorów końcowych również po odinstalowaniu oprogramowania biurowego |  |
| **Monitor** | | |
| **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane paramtry** |
| **Wielkość ekranu** | Minimum 23” |  |
| **Czas reakcji matrycy** | Maksymalnie 8 ms |  |
| **Typ matrycy** | IPS lub VA |  |
| **Technologia podświetlania** | LED |  |
| **Ekran** | Matowy |  |
| **Złącza** | Połączenie z komputerem przez złącze DVI lub Display Port |  |
| **Jasność (typ.)** | Minimum **250** cd/m2 |  |
| **Kontrast (typ.)** | Minimum 1 000:1 |  |
| **Rozdzielczość** | Minimum 1080p |  |
| **Kąt widzenia V/H:** | Minimum 170/170o |  |
| **Pivot** | w zestawie |  |
| **Regulacja wysokości monitora** | w zestawie |  |
| **Możliwość pochylenia panelu** | w zestawie |  |
| **Obrotowa podstawa monitora** | w zestawie |  |
| **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane parametry** |
| **Materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta w ilościach zapewniających poprawną pracę urządzeń w okresie 24 miesięcy** | |  |