## Powtarzalność (hidden)
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
3. Typ próbki: próbka rzeczywista
4. Stężenie próbki: -
| Lp. | Stężenie /pomiar | Stężenie /pomiar
| 1. | #REF! | #REF!
| 2. | #REF! | #REF!
| 3. | #REF! | #REF!
| 4. | #REF! | #REF!
| 5. | #REF! | #REF!
| 6. | #REF! | #REF!
| 7. | #REF! | #REF!
| 8. | #REF! | #REF!
| 9. | #REF! | #REF!
| 10. | #REF! | #REF!
| xśr | #REF! | #REF!
| Sr | #REF! | #REF!
| rd | #REF! | #REF!

## Niepewność sciek (hidden)
SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU
1. Metoda badawcza: PN EN ISO 15586:2005 (Wanad)
2. Zasada metody:
Metoda polega na absorpcji przez atomy danego pierwiastka promieniowania o takiej długości fali, jakie atomy te mogą same emitować. Wielkość absorpcji zależy od liczby atomów znajdujących się w obszarze kuwety grafitowej, wygrzewanej elektrycznie. Na podstawie pomiarów absorbancji określa się zawartość metalu w badanej próbce.
3. Specyfikacja wielkości mierzonej:
y = bx+a
x- stężenie w mg/l metalu
y- absorbancja specyficzna
a- współczynnik przesunięcia krzywej wzorcowej
b- nachylenie krzywej
4. Identyfikacja źródeł niepewności:
4.1. Pobieranie próbek + niejednorodność próbek do badań |  |  |  |  | 4. Identyfikacja źródeł niepewności:
4.2. Czas pobierania próbki
4.3. Precyzja dozownika |  |  |  |  | 4.1. Pobieranie próbek + niejednorodność próbek do badań
4.4. Ekstrakcja próbek |  |  |  |  | 4.2. Mineralizacja próbek
4.5. Suszenie w atmosferze azotu |  |  |  |  | 4.2. Precyzja metody badawczej
4.6. Precyzja dozownika |  |  |  |  | 4.3. Wyznaczanie długości fali
4.7. Precyzja metody badawczej |  |  |  |  | 4.4. Przygotowanie krzywej wzorcowej:
4.8. Wyznaczanie długości fali |  |  |  |  | 4.4.1. Roztwór podstawowy:
4.9. Przygotowanie krzywej wzorcowej: |  |  |  |  | 4.4.2. R-ry robocze I i II (Vpipety: temperatura, powtarzalność, kalibracja; Vkolby: temperatura, powtarzalność, kalibracja),
4.9.1. Roztwór podstawowy:
4.9.2. R-r roboczy I (Vpipety: temperatura, powtarzalność, kalibracja; Vkolby: temperatura, powtarzalność, ……...kalibracja), |  |  |  |  | 4.4.3. Przygotowanie wzorców
4.4.4. Niedopasowanie funkcji kalibracji.
4.9.3. Przygotowanie wzorców |  |  |  |  | 4.5. Odzysk
4.9.4. Niedopasowanie funkcji kalibracji. |  |  |  |  | 4.6. Różnica między wynikami
4.10. Odzysk
4.11. Różnica między wynikami
5. Wyrażanie ilościowe składników niepewności:
Parametr |  | Niepewność |  | Względna niepewność
4.1. POBIERANIE PRÓBEK:
|  | 0.046188 |  | 0.046188
4.2. CZAS POBIERANIA PRÓBKI:
|  | 0.0039837 |  | 0.0039837
4.3. PRECYZJA DOZOWNIKA
|  | 0.0013856 |  | 0.0013856
4.4. EKSTRAKCJA PRÓBEK
|  | 0.0057735 |  | 0.0057735
4.5. SUSZENIE W ATMOSFERZE AZOTU
|  | 0.0057735 |  | 0.0057735
4.6. PRECYZJA DOZOWNIKA
|  | 0.0033486 |  | 0.0033486
4.7. PRECYZJA METODY BADAWCZEJ:
precyzja | 7.22%
|  | 0.0722 |  | 0.0722
4.8. WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI:
|  | 0.8165 |  | 0.001134
4.9. PRZYGOTOWANIE KRZYWEJ WZORCOWEJ:
roztwór podstawowy: |  | 0.01 |  | 0.0001
100 µg/ml +/- 0,02
roztwór roboczy I:
v pipety Hamilton 0.1ml:
temperatura: | 4.8497e-05
powtarzalność: | 0.003 | 0.0030004 |  | 0.00030004
v kolby 100ml:
temperatura: | 0.048497
powtarzalność: | 0.041 | 0.075496 |  | 0.00075496
kalibracja: | 0.040825
przygotowanie wzorców
| 0.0057735 |  |  | 0.0057735
NIEDOPASOWANIE FUNKCJI KALIBRACJI:
|  | 0.02 |  | 0.02
KRZYWA WZORCOWA:
|  | 0.020833 |  | 0.020833
4.10. ODZYSK | 98.79%
|  | 0.0121 |  | 0.0121
4.11. RÓŻNICA MIĘDZY WYNIKAMI
| 0.040825 |  |  | 0.040825
6. NIEPEWNOŚĆ ZŁOŻONA:
0.098439
7. NIEPEWNOŚĆ ROZSZERZONA:
|  | 19.6878 | %

## Arkusz1
Lp. | Oddział | Miejsce użytkowania | Termometry cieczowe |  | Termometry elektryczne |  | Termohigrometry i termohigrobarometry
|  |  | Punkty do wzorcowania | Ilość punktów | Punkty do wzorcowania | Ilość punktów | Punkty do wzorcowania | Ilość punktów
1. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Białymstoku | 15-264 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3 | 2, 20, 25, 105, 150 | 5 | -20, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 20,20, 20, 20, 36, 36, 36, 100, 150 | 16
2. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Białymstoku | 18-402 Łomża ul. Akademicka 20 | 5, 5, 20, | 3
3. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Bydgoszczy | 85-018 Bydgoszcz ul. Ks. Piotra Skargi 2 | 100 | 1 | -20, 0, 2, 5, 8, 10, 20, 20, 25, 25, 30, 36 | 12
4. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Gdańsku | 80-008 Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 293 D |  |  | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 15, 20, 20, 25, 30, 105 | 15 | 25, 50, 80 w 20 st. C | 4
5. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Gdańsku | 76-200 Słupsk ul. Kniaziewicza 30 |  |  | 0, 5, 10, 20, 20, 25, 30, 50 | 8
6. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Katowicach | 43-316 Bielsko-Biała ul. Partyzantów 117 | 0, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200 | 8 | 0, 1 ,10, 20, 25, 30 | 6
8. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Krakowie | 33-100 Tarnów ul. Krasińskiego 7a | 105, 105 | 2 | 0, 0,0, 10, 10,10, 20, 20 20, 20, 30,30, 30, 50, 50, 50 | 16
9. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Krakowie | 33-300 Nowy Sącz ul. Fabryczna 11 |  |  | 0, 20, 25, 50, 60, 105 | 6
10. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Lublinie | 20-092 Lublin ul.Obywatelska 13 | 75 | 1
11. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Łodzi | 90-743 Łódź ul. Lipowa 16 | 30, 30, 35, 35,75,75, 100, 105, 105, 150, 200, 200 | 12 | 0, 2, 5,10 ,20, 50 | 6
12. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Łodzi | 98-200 Sieradz al.. P.O.W. 70/72 |  |  | -20, -20, 0, 0, 1, 5, 5, 10, 10, 20, 25, 25, 40, 50, 50, 100, 100, 105, 150, 150, 200, 200 | 22
13. | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Łodzi | 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Bawełniana 18 | 5, 20, 25, 30, 35, 75, 100 | 7 | 75, 105, 200 | 3 | 25, 50, 80 w 20 st. C | 4
14 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu | 61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4 | 0, 10, 35 | 3 | -20, 0, 5, 10, 20, 35 | 6 | 25, 50, 80 w 10 st. C, 25, 50, 80 w 20 st. C, 25, 50, 80 w 20 st. C, 25, 50, 80 w 30 st. C | 16
15 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu | 62-800 Kalisz ul. Piwonicka 19 | 0, 10, 35 | 3 | - 20, 0, 0, 5, 5, 10, 20, 20, 25, 35, 35, 100, 105, 150, 200 | 15 | 25, 50, 80 w 10 st. C, 25, 50, 80 w 20 st. C, 25, 50, 80 w 30 st. C | 12
16 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu | 64-100 Leszno ul.17 Stycznia 4 | 0, 0, 0 10, 10, 10,35, 35, 35, | 9 | 150 | 1
17 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu | 64-920 Piła ul. Motylewska 5a | 0, 0, 10, 10, 20, 35, 35, 75, 100 | 9 | -20, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 25, 25, 35 35, 35, 105, 200 | 20
18 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu | 62-510 Konin ul. Kard.S.Wyszyńskiego 3a | 0, 0, 0 10, 10, 10,35, 35, 35, | 9
19 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Rzeszowie | 35-101 Rzeszów ul. Gen. M.Langiewicza 26 |  |  | 20, 20, 20, 20, 20, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 44, 60, 105, 105, 105, 105, 105, 170, 170, 170, 170, 170, | 43 | 25, 50, 80 w 10 st. C, 25, 50, 80 w 20 st. C, 25, 50, 80 w 30 st. C | 12
20 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie | 75-553 Koszalin ul. Zgoda 23 | 100, 100, 100, 150, 150, 150, 200, 200, 200 | 9
21 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie | 06-400 Ciechanów Strażacka 6 | -20, 1, 5,20, 26, 28, 35, 50, 75 | 9 | 30, 140, 190 | 3
22 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie | 26-600 Radom ul. Pułaskiego 9A | 1, 5, 26, 28 | 4 | -20, 0, 25,50 | 4
23 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Wrocławiu | 51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 14 |  |  | 0, 20 105, 105, 150 | 5 | 25, 50, 80 w 10 st. C, 25, 50, 80 w 20 st. C, 25, 50, 80 w 30 st. C ciśnienie od 950 do 1050 hPa | 18
24 | Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Zielonej Górze | 65-231 Zielona Góra Siemiradzkiego 19 | -20, 0, 5, 10, 20, 25, 30, 105, 150 | 9 |  |  | 25, 50, 80 w 20 st. C | 4